…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia –parametry techniczne aparatu do badań urodynamicznych

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2017 |
| LICZBA SZTUK | 1 |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |

| Jednostka główna |
| --- |
| 1 | Niezależny jezdny zespół pomiarowy | TAK |  |
| 2 | Możliwość podłączenia min 3 kanałów sygnałów pomiarowych | TAK, podać |  |
| 3 | Zestaw komputerowy w konfiguracji minimum: komputer min. 2,6 GHz; monitor kolorowy LCD min. 15’’; drukarka laserowa czarno biała; napęd CD-R/W; dysk twardy min. 120GB; pamięć RAM 512MB; system operacyjny Windows lub zestaw komputerowy Laptop o porównywalnych właściwościach | TAK, podać |  |
| 4 | Możliwość komunikacji za pomocą Bluetooth | TAK |  |
| 5 | Fotel do badań urodynamicznych o długości całkowitej 1800 mm, szerokości całkowitej 900 mm, szerokości siedziska 600 mm, szerokości oparcia 600 mm. Regulacja elektryczna wysokości 470 - 1000 mm Maksymalne obciążenie do 220 kg Wyposażony w: - 3 elektryczne siłowniki pozwalają na regulację wysokości siedziska i kąta siedziska (0-30 stopni), pochylenia pleców (-20 do 60 stopni) oraz pozycję Trendelenburga (min 18 stopni); - sterowanie siłownikami z pilota ręcznego; - blokadę kół; - uchwyt na rolkę prześcieradła papierowego; - specjalny mechanizm uchylny pozwala schować miskę pod siedzisko; - podkolanniki; - miskę bez odpływu - panele obrotowe - wieszak na ręcznik papierowy | TAK |  |
| Programy pomiarowe |
| 6 | CYSTOMETRIA WODNA I MIKCYJNA | TAK |  |
| 7 | Ilość kanałów min 3 kanały | TAK |  |
| 8 | Pomiar ciśnienia brzusznego 0 - 320 cm H2O | TAK, podać |  |
| 9 | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego 0 - 320 cm H2O | TAK, podać |  |
| 10 | Pomiar ciśnienia wypieracza 0 - 320 cm H2O | TAK, podać |  |
| 11 | Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza 0-140 ml/min | TAK, podać |  |
| 12 | Pomiar objętości podanej do pęcherza 0-1500 ml | TAK, podać |  |
| 13 | Pomiar EMG +/- 1000µV, częstotliwość 20-1200 Hz | TAK, podać |  |
| 14 | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora. | TAK |  |
| 15 | Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza | TAK |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza | TAK |  |
| 18 | Możliwość wykonania cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku) | TAK |  |
| 19 | Automatyczny i ręczny pomiar podatności pęcherza | TAK |  |
| 20 | PROFILOMETRIA | TAK |  |
| 21 | Prędkość Pullera min 0,5 – 3 mm/s | TAK, podać |  |
| 22 | Zakres ruchu Pullera min 0 – 340 mm | TAK, podać |  |
| 23 | Pomiar ciśnienia w cewce moczowej 0 - 320 cm H2O | TAK, podać |  |
| 24 | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego 0 - 320 cm H2O | TAK, podać |  |
| 25 | Możliwość wykonania profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej | TAK |  |
| 26 | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora | TAK |  |
| 27 | Nomogram Abram-Griffiths | TAK |  |
| UROFLOWMETRIA |
| 28 | Uroflow wagowy wraz z modułem pediatrycznym | TAK |  |
| Pozostałe parametry |
| 29 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |
| 30 | Możliwość wprowadzania notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania | TAK |  |
| 31 | Możliwość przewijania zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania | TAK |  |
| 32 | Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego | TAK |  |
| 33 | Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń | TAK |  |
| 34 | Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej | TAK |  |
| 35 | Protokóły z badań: uroflowmetria (przepływ cewkowy) (UROFLOW); cystometria (CMG) + Valsalva + LPP; analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją); profilometria cewkowa (UPP) | TAK |  |
| 36 | Materiały zużywalne do badań urodynamicznych : 1 szt. cewników do cystometrii powietrznej 7 Fr; 1 szt. cewników powietrznych rektalnych 7 Fr ; 1 szt. kabla do cewników do cystometrii powietrznej; 1 szt. kabla do cewników rektalnych powietrznych; 10 szt. elektrod EMG; 3 szt. dwukanałowych cewników do cystometrii 7 Fr o długości 47 cm; 3 szt. dwukanałowego cewnika rektalnego 9 Fr o dł.47 cm z balonem 3 ml (10x30mm); 5 szt. dreny pompy wodnej | TAK Podać typy |  |
| Inne wymogi |
| 37 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 38 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać |  |
| 39 | wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE, dokumenty w języku polskim | Tak |  |
| 40 | Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |
| 41 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni, należy dostarczyć urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach | Tak |  |
| 42 | Max. dopuszczalna liczba napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym - 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym, wymiana elementu urządzenia na nowe | Tak |  |
| 43 | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
| 44 | Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych | Tak |  |
| 45 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie
    oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów 
    w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, 
    co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................................

Data					 		              Podpis Wykonawcy