…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia –parametry techniczne komora laminarna typ II

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2018 |
| LICZBA SZTUK | 1 |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora bezpieczna II klasa bezpieczeństwa zgodnie z EN 12469 (ochrona produktu, obsługi i środowiska) potwierdzona deklaracją zgodności producenta | Tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne: Szerokość 1300 mm wysokość 2250 mm głębokość 835 mm waga 200 kg +/- 5% | Tak |  |
| 3. | Wymiary przestrzeni roboczej: szerokość 1250 mm wysokość 700 mm głębokość 660 mm +/- 5% | Tak |  |
| 4. | Przepływ powietrza – pionowy, laminarny, stała prędkość robocza 0,40 m/s +/- 20% regulowana automatycznie | Tak |  |
| 5. | Automatyczna regulacja prędkości przepływów sterowna mikroprocesorem z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem parametrów pracy | Tak |  |
| 6. | Alarm optyczny i akustyczny nieprawidłowości pracy komory | Tak |  |
| 7. | Klasa czystości powietrza – klasa A wg EU GMP/klasa „100” według USFedST209E/ klasa min. 5 wg ISO 14644-1 | Tak |  |
| 8. | Filtry – Klasy HEPA H14 posiadające indywidualne certyfikaty efektywności filtrowania | Tak |  |
| 9. | Ilość filtrów HEPA minimum dwa | Tak |  |
| 10. | Oświetlenie stołu roboczego – min. 800 lux | Tak |  |
| 11. | Poziom natężenia dźwięku – max58 dB (A) | Tak |  |
| 12. | Zasilanie – 230 V, max. 0,65 kW | Tak |  |
| 13. | Powierzchnia pracy – stal nierdzewna, blat roboczy wyjmowany, dzielony na segmenty | Tak |  |
| 14. | Ściany boczne ze szkła bezpiecznego | Tak |  |
| 15. | Szyba przednia umożliwiająca całkowite zamknięcie przestrzeni roboczej komory | Tak |  |
| 16. | Panel sterowniczy umieszczony centralnie w zasięgu wzroku operatora z pozycji siedzącej | Tak |  |
| 17. | Test instalacyjny obejmujący pomiary prędkości i laminarności przepływu, integralności i szczelności filtra; konieczne załączenie świadectw kalibracji sprzętu pomiarowego i autoryzacji Producenta dla serwisu | Tak |  |
| Inne wymogi |
| 18. | Świadectwo ISO 9001: 2008 dla producenta | Tak |  |
| 19. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 20. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać |  |
| 21. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE, dokumenty w języku polskim | Tak, załączyć |  |
| 22. | Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |
| 23. | Max. dopuszczalna liczba napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym - 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym, wymiana elementu urządzenia na nowe | Tak |  |
| 24. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
| 25. | Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych | Tak |  |
| 26. | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie
    oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów 
    w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, 
    co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................................

Data					 		              Podpis Wykonawcy