Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia na okres 1 roku (LICZBA PORZĄDKOWA JEST NUMEREM PAKIETU)

| Lp. | Nazwa artykułu | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartośc netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test /sprawdzian zgrzewu do codziennej kontroli z folią oraz tuszem/wskaźnikiem testowym do oceny spójności kontrolowanego zgrzewu. Warunki: -gwarantuje przewidzianą normą wytrzymałość zgrzewu, -informuje o codziennej prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej, - odtwarza wynik bezpośrednio po kontroli w sposób czytelny. - pozwala udokumentować wykonanie kontroli bezpośrednio na arkuszu testu w tym: |  | 1 500 sztuk |  |  |  |  |
| A | - do opakowań papierowo-foliowych, włókninowo- foliowych i torebek włókninowo- foliowych |  |  |  |  |  |  |
| B | do opakowania typu TYVEK |  |  |  |  |  |  |
| C | - do opakowania z polyolefinu (temperatura zgrzewu 135- 155 stopni) preferowany przez producenta opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd testowy procesu PCD/ wskaźnik do stosowania ze stymulatorem procesu z testami ( określona krotność użycia przyrządu, wg której należy ustalić ilość przyrządów) Wymagania: - przyrząd przeznaczony do kontroli procesu penetracji pary (jednocześnie) we wsadach porowatych i rurowych, w postaci pojemnika testowego (w którym można obok zaoferowanego testu chemicznego klasy VI umieścić także test biologiczny i testy /wskaźniki klasy VI zgodnie z obowiązującą normą, wskaźnik o jednoznacznej zmianie barwy po kontroli co ułatwia interpretację wyniku, przyrząd spełniający normę wymaganą dla testów/wskaźników penetracji pary, przyrząd musi posiadać określoną krotność użycia, do której zachowuje swoje właściwości testowe; ilość przyrządów testowych należy po uwzględnieniu krotności użycia urządzenia skalkulować na ok. 3000 użyć; podobnie jak pojemnik testowy należy uwzględnić fakt, iż przyrząd powinien być używany w zakresach temperatur : 134°C przez 10 min. , 134 stopnie/ 3,5 minuty oraz 121°C przez 15 minut lub 20 minut, wymagana możliwość przetestowania przed podjęciem decyzji o zakupie, przez okres min. 7 dni na koszt oferenta; w tym: |  | 2 500 sztuk testów i 3 przyrządy testowe |  |  |  |  |
| A | Wskaźnik do kontroli procesu o parametrach 121 stopni /15minut |  |  |  |  |  |  |
| B | Wskaźnik do procesu o parametrach 134 stopnie/10 minut |  |  |  |  |  |  |
| C | Wskaźnik do procesu o parametrach 134 stopnie/ 3,5 minuty |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Chemiczny wskaźnik paskowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasy VI oraz klasy V Wymagania: -spełnienie obowiązujących aktualnie norm PN EN -z przesuwalną substancją wskaźnikową (obowiązkowo dla klasy V testów) -informacja o klasie testu i zgodności z obowiązująca normą umieszczona na teście, -jest nietoksyczny, nie zawiera ołowiu, nie barwi sterylizowanego materiału, -wyraźny i jednoznaczny odczyt po procesach w zakresach: 134/10 minut, 134 stopnie/3,5 minuty oraz 121/15 minut, -okres przydatności do użycia minimum 2 lata, -od oferenta wymagany jest opis produktu w języku polskim, zawierający informację o: interpretacji wyniku testu, pewności wskaźnika w utrzymaniu koloru punktu końcowego w trakcie magazynowania wysterylizowanych produktów oraz późniejszej archiwizacji testów, warunków sterylizacji do monitorowania, których test został zaprojektowany i sprawdzony, wymagań co do magazynowania jak i terminu ważności/przydatności samego testu do użycia, - wymagane przez zamawiającego proponowane w ofercie opakowanie handlowe testów przetestowania i oceny, w tym : |  | 3 000 sztuk klasy VI 6 000 sztuk klasy V |  |  |  |  |
| A | klasa/typ minimum 6 |  |  |  |  |  |  |
| B | klasa/typ minimum 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw testowy/test do wykazywania pozostałości krwi na instrumentach medycznych jednorazowy kompatybilny do inkubatora 3M BIOTRACE (bez inkubatora) czyli kontroli stanu czyszczenia instrumentów i sprzętów medycznych z krwi metodą manualną i maszynową. Wymagania: -test jednorazowego użytku, prosty i szybki w użyciu, -możliwy do zastosowania i oceny efektywności przygotowania materiałów zarówno metodą manualną jak i maszynową, -posiadający samoprzylepne etykietki z nazwą testu oraz z miejscem na dokumentowanie kontroli: data, rodzaj instrumentu/ sprzętu, komórka i wynik oraz podpis wykonawcy i dogodnej archiwizacji ich wyników, -dokładny opis w języku polskim, -zamawiający zastrzega sobie konieczność dostarczenia do przetestowania zestawu w ilości minimum 5 sztuk z możliwością ich wykorzystania w czasie szkolenia wstępnego i prezentacji testu (o ile jest to test inny niż użytkowany) |  | 100 sztuk |  |  |  |  |
| 5. | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie &Dick, klasa 2, zgodny z normą obowiązującą dla tego typu testu, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego, w postaci jednorazowego pakietu papierowego ze wskaźnikiem zewnętrznym i arkuszem wewnątrz do udokumentowania danych procesu, umożliwiający wyjęcie i otwarcie bezpośrednio po zakończeniu procesu. |  | Przyrząd (ilość wg krotności użycia) na 750 cykli Bowie&Dick |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowe aplikatory do oznaczenia skuteczności dekontaminacji powierzchni, sprzętu z możliwością użycia z System SURE Plus (składającego się z urządzenia odczytowego i jednorazowych aplikatorów do pobierania próbek) |  | 100 aplikatorów do System SURE Plus |  |  |  |  |
| 7. A B | Biologiczne testy do kontroli parą wodną: Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 1 godzinie inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Wskaźnik zgodny z instrukcją obsługi posiadanego przez szpital inkubatora/ do czytnika 3M Attest Auto- reader 490 |  | 2 500 sztuk 1 godzinnych w pakietach oraz 1500 szt 3 godzinnych |  |  |  |  |
|  | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowa. Wskaźnik zgodny z instrukcją obsługi posiadanego przez szpital inkubatora |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Plomby papierowe, do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Wymagania: -papierowe, białe, -wymiar minimum 80 x 40mm,długości ramienia minimum 6,5 cm -zaczep/ramię plastyczne i łatwe do założenia, bez możliwości otwarcia bez zerwania, -możliwość zastosowania do różnego typu kontenerów, puszek, pojemników z filtrami, -data ważności oraz wskaźnik ekspozycji na każdej plombie. |  | 500 sztuk |  |  |  |  |
| 9. | System dokumentowania i kontroli sterylizacji przy użyciu metkownicy i dwukrotnie przylepnych etykiet ze wskaźnikiem do pary wodnej z możliwością opatrzenia ich nadrukiem potrzebnych danych (200 000 sztuk + 10 rolek tuszujących+ 2 metkownice ) posiadanie systemu pozwoli na dokumentowanie procedur aseptycznych przy użyciu etykiet ze sterylnych, użytych do wykonania procedury pakietów System powinien zawierać 2 metkownice, 10 rolek tuszujących oraz ilość etykiet określoną na 200 000 sztuk rocznie, Wymagania: - etykiety ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną, -etykiety dwukrotnie/ podwójnie przylepne, które po naklejeniu na pakiet, po jego sterylizacji i użyciu można odkleić i ponownie przykleić jako dowód użycia pakietu sterylnego w dokumentacji pacjenta, -w systemie/ komplecie powinna być także metkownica trzyrzędowa oraz 2 rolki tuszujące, umożliwiającą nadruk na każdej etykiecie : # daty sterylizacji i (niekoniecznie daty ważności/przydatności pakietu do użycia), #numeru urządzenia, #numeru cyklu, #kodu operatora sterylizatora, #oraz kodu komórki (2-3 litery z nazwy wg ustalonego systemu), -treść etykiety z nadrukiem po procesie sterylizacji w 134 st./do 30 minut i 121 st./ do 20 minut będzie czytelna, -etykiety z możliwością łatwego przyklejania na folii i papierze, -każda rolka z datą ważności |  | 2 metkownice 10 wałków i 200 000 sztuk metek |  |  |  |  |
| 10. | Wkładki wysysające do kontenerów. Wymagania: -wymiary minimum 25-30 cm x 45-50 cm, -wkładka papierowa z materiału chłonnego, lekkiego, absorbującego wilgoć, -wykonane z materiału łatwo absorbującego skropliny. |  | 5 000 sztuk |  |  |  |  |
| 11. | Filtry jednorazowe do pojemników sterylizacyjnych. Wymagania: - wymiary : 20-25 cm x 20-25 cm , -kształt okrągły o średnicy 19- 20 cm (promień 10 cm), -produkt jednorazowy, -możliwy do zastosowania jako pojedyncza warstwa, - widoczna data ważności - wymagany wskaźnik sterylizacji parą wodną |  | 1 000 sztuk |  |  |  |  |
| MATERIAŁY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ |
| 12. | Chemiczny wskaźnik paskowy do kontroli pakietu sterylizowanego plazmą/nadtlenkiem wodoru. Wymagania: -klasa/typ 5 minimum 4 -nietoksyczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, -przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący w sposób jednoznaczny i wyraźny, ze wskaźnikiem pozwalającym ocenić na zasadzie różnicy barwy ekspozycję czynnika sterylizacyjnego, -testy kompatybilne do oferowanego sterylizatora, -zgodność z obowiązującymi normami, |  | 10 000 sztuk |  |  |  |  |
| 13. | Test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmą: Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiadający udokumentowane potwierdzenie FDA o kompatybilności z typem sterylizatora posiadanego przez Zamawiającego. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze różowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Wskaźnik zgodny z instrukcją obsługi posiadanego przez szpital inkubatora 3M Auto- reader 490H |  | 400 sztuk |  |  |  |  |
| 14. | Metkownica i metki dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem plazmy kompatybilne do oferowanej metkownicy. Wymagania: -etykiety ze sprawdzianem sterylizacji plazmowej, -w rolkach, każda rolka z datą ważności -etykiety dwukrotnie/ podwójnie przylepne, które po naklejeniu na pakiet, po jego sterylizacji i użyciu można odkleić i ponownie przykleić jako dowód użycia pakietu sterylnego w dokumentacji pacjenta, -metki/ etykiety powinny być łatwe do stosowania, - należy wskazać w opisie produktu jaki typ etykiet pasuje do oferowanej metkownicy (czy tylko firmowe, czy także innych producentów), -etykiety z możliwością łatwego przyklejania na opakowaniu do sterylizacji plazmowej np. typu TYVEK |  | 10 000 sztuk |  |  |  |  |
| 15. | Kaseta do sterylizatora plazmowego na 1 lub kilka cykli, zawierająca składnik sterylizujący w postaci roztworu nadtlenku wodoru, kaseta zabezpieczona sprawdzianem/ wskaźnikiem chemicznym na opakowaniu umożliwiającym identyfikację ekspozycji, w pełni kompatybilne do oferowanego sterylizatora, bez konieczności dodatkowych wymagań co do warunków utylizacji (były dotychczas kasety do STERRAD 200, na 2 cykle, zawierające składnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru, kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru, kompatybilna do sterylizatora STERRAD, który posiada zamawiający) |  | na 370 cykli rocznie |  |  |  |  |
| 16. | Opakowania do sterylizacji plazmowej - w rolkach, każda rolka z datą ważności możliwą do identyfikacji z rolką po otwarciu, -o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z normami PN EN dla tego typu opak., -rękaw bezcelulozowy, stanowiący system bariery sterylnej, -warstwa przezroczysta (foliowa) i nieprzezroczysta wykonana z tworzywa TYVEK lub równoważnego, -w obszarze zgrzewu, a poza obszarem pakowania wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie w sposób jednoznaczny, widoczny i wyraźnie interpretujący wynik ekspozycji, -łatwość zgrzewania w temperaturze ok. 130 stopni C, zgrzewarką przepływową, -opakowanie posiada doskonałą barierę p/ drobnoustrojom i odporność na przebijanie i rozdarcia, -opakowanie powinno posiadać deklarację producenta co do warunków przechowywania opakowań, ale i ważności produktu sterylnego, który jest w nim zabezpieczany; jak i wymaganych warunków przechowywania, od których uzależnione jest utrzymanie terminu ważności pakietu sterylnego, -wymagane przekazanie do przetestowania minimum jednego oferowanego opakowania handlowego opakowania (szerokość rękawa 100mm-300mm), Zamawiający zastrzega sobie w zakupie wszystkich możliwość przesunięcia opakowań w ramach jednego pakietu pomiędzy poszczególnymi szerokościami (co oznacza, iż w przypadku wykorzystania opakowania o określonej szerokości będzie można mieszcząc się w kwocie kosztu przetargu, po ustaleniu ze sprzedającym, zamiennie zwrócić się o dostarczenie innej szerokości rękawa). Wymiana może dotyczyć sytuacji, gdy któraś z zamawianych szerokości ulegnie wyczerpaniu i zamawiający zgłosi chęć jej nabycia w zamian za inną szerokość. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,5 cm |  | 800 mb |  |  |  |  |
|  | 10 cm |  | 350 mb |  |  |  |  |
|  | 15 cm |  | 150 mb |  |  |  |  |
|  | 25 cm |  | 850 mb |  |  |  |  |
|  | 35 cm |  | 200 mb |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wymagane próbki oferowanych materiałów do przetestowania w ilości 10% opakowania handlowego.

Warunki specyfikacji w zmienionej formule i lości ze względu na wiekszą częstość wsadów oraz fakt konieczności zapewnienia ciągłości sterylizacji niskotemperaturowej (min. zakup lub dzierżawę nowego urządzenia)

PAKIET 17 -  OPAKOWANIA PAPIEROWO-FOLIOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU do sterylizacji parą wodną

| Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartośc netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17A | Rękaw papierowo-foliowy w rolce, płaskie | 75 mm |  | 5 000 mb |  |  |  |  |
| 17B | j.w. | 100 mm |  | 20 000 mb |  |  |  |  |
| 17C | j.w. | 120 mm |  | 22 000 mb |  |  |  |  |
| 17D | j.w. | 150 mm |  | 17 000 mb |  |  |  |  |
| 17E | j.w. | 200 mm |  | 3 000 mb |  |  |  |  |
| 17F | j.w. | 250 mm |  | 2 500 mb |  |  |  |  |
| 17G | j.w. | 300 mm |  | 200 mb |  |  |  |  |
| 17H | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą | 100 mm |  | 1 500 mb |  |  |  |  |
| 17I | j.w. | 150 mm |  | 1 000 mb |  |  |  |  |
| 17J | j.w. | 200 mm |  | 1 000 mb |  |  |  |  |
| 17K | Papier sterylizacyjny zielony połowa zamówienia- naprzemiennie pakowany | 1000mm x 1000mm |  | 2 000 szt |  |  |  |  |
| 17L | Papier sterylizacyjny biały i zielony fabrycznie naprzemiennie pakowany | 1200mm x 1200mm |  | 2 000 sztuk |  |  |  |  |
| 17Ł | Papier sterylizacyjny zielony i włóknina fabrycznie naprzemiennie pakowane | 1200mm x 1200mm |  | 1 000 sztuk |  |  |  |  |
| 17M | Rękaw z polyolefinu i folii bez fałdy | 420 mm 480 mm 520 mm 580 mm |  | 700 mb 800 mb 1 000 mb 600 mb |  |  |  |  |
| 17N | Taśma wskaźnikowa z indykatorem pary wodnej | Szerokość do 20 mm |  | 3 000 mb |  |  |  |  |
| 17O | Taśma wskaźnikowa bez indykatora pary wodnej | Szerokość do 20 mm |  | 3 000 mb |  |  |  |  |
| 17P | Torebki włókninowo- foliowe | 480x750 mm |  | 4 000 sztuk |  |  |  |  |
| 17R | Rękaw włókninowo-foliowy w rolce, płaski | Szerokość minimum 420-450 mm |  | 2 500 mb |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wymagania dotyczące opakowań papierowo- foliowych jednorazowego użytku:

-zapewniające po sterylizacji system bariery sterylnej,

-konstrukcja i wykonanie zgodne z obowiązującymi  normami oraz oprócz  tego: nietoksyczne, muszą być dostosowane do różnych rodzajów sterylizacji, nie mogą oddziaływać na opakowane materiały,

-systemy drukowania i etykietowania nie mogą wpływać na materiał sterylizowany,

-minimum 5 warstw folii nie licząc warstw kleju,

-gramatura papieru minimum 60-70g/m2,

-wskaźniki sterylizacji parą wodną powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia,

-powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji (wg wymogów obowiązującej normy),

-termozgrzew wielokanałowy, minimum trzyrowkowy,

-na rękawie wymagane : informacja o kierunku otwierania rękawa, nr LOT, nazwa producenta, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa, data ważności,

-wszystkie informacje poza obszarem wypełnienia opakowania,

-wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami  i  charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych  i  zgodności innych cech (przezroczystość, grubość, zgrzewalność w temperaturze 150-190 C, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach, elastyczność,..),

-wymagana opinia Jednostki Notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy,

-powinny posiadać określony przez producenta na piśmie : okres przydatności ich użycia i czas dopuszczalnego przechowywania materiału umożliwiający utrzymanie jego sterylności wraz z warunkami ich przechowywania,

-brak rozwarstwiania, zmian koloru, substancji toksycznych, otworów,

-wymagana zgrzewalność folii do papieru,

- wskaźniki i nadruki na opakowaniu papierowo-foliowym: klarowność i łatwość interpretacji po zmianie koloru,

-zmiana wskaźników pod wpływem działania pary wodnej w warunkach: 134/10 min. oraz 121/15 minut,

- na każdej  rolce rękawa umieszczona data wazności  w sposób zapewniający jej dostepność także po rozpakowaniu rolki podczas użytkowania.

Spełnienie norm dla papieru:

-papier o gramaturze 60-70 g (zgodny z obowiązującą normą) ,

-kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą  (zawartość chlorków, siarczanów),

-półprodukty powinny być czyste i bezpieczne,

-przestrzegać przewidziane normą minimalne parametry wytrzymałości na zerwanie, pękanie, rozciąganie, przesiąkliwość wody,

-przenikalność powietrza papieru zachowana także wg wymagań normy,

-dopuszczalne zaoferowanie połowy asortymentu w postaci  pakowania naprzemienne papieru zielonego i białego.

Inne ogólne wymagania:

-wymagane przekazanie do przetestowania minimum jednego oferowanego opakowania handlowego rękawa  (szerokość rękawa 120mm-300mm), taśma w ilości jednej rolki, a papier i torebki po 10 sztuk minimum,

-z wymogu dostarczenia próbek testowych zwolnieni są oferenci,  od których zamawiający nabywał ww. materiały w ciągu ostatniej umowy, ale tylko w przypadku, gdy oferta dotyczy tego samego produktu, który nabywano w ramach wcześniejszej umowy, a zamawiający nie zmienił warunków specyfikacji,

-decydujące znaczenie w wyborze oferty będzie miała ocena jakości,  w której zostaną uwzględnione walory  produktów oraz ich ocena po przetestowaniu,

-zamawiający w przypadku stwierdzenia w trakcie używania opakowań wad w postaci pękania lub rozwarstwiania się opakowania wzdłuż zgrzewu fabrycznego, zanieczyszczeń lub wad stwierdzanych w opakowaniu w toku jego odwijania z rolki zastrzega sobie po złożeniu  reklamacji wymianę rolki rękawa, który jest używany na opakowanie z innej serii(taką uwagę zamawiający umieścił z powodu wcześniejszych doświadczeń jakie nabył

w toku realizacji kolejnych umów oraz używania opakowań różnych producentów),

-w przypadku zgłaszania reklamacji przez zamawiającego zastrzega on sobie prawo do przybycia przedstawiciela firmy i rozstrzygnięcie przedmiotu reklamacji na miejscu u zamawiającego,

-w przypadku powtarzających się problemów i złożenia 3 zasadnych reklamacji zamawiający może ze względu na jakość produktu zwrócić się

o wycofanie z umowy.

PAKIET 18-  OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE WIELOKROTNEGO użytku do sterylizacji para wodną

| Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartośc netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik/ kontener sterylizacyjny metalowy, tworzący skuteczny system bariery sterylnej, kolor metaliczny/szary, z pokrywą i otworami w wieku, z mozliwością stosowania z wymiennymi filtrami jednorazowym lub wielrazowymi, z mozliwością plombowania z obu stron, filtr chroniony w zamkniętym wkładzie od wewnątrz i zewnątrz, lite dno, lekki – ciężar konteneru do 2 kg, zapewniający szczelność, posiadający atest systemu bariery sterylnej zgodny z normą, z uchwytami dającymi możliwość przenoszenia, z krotnością uzytkowania do chwili zachowania systemu bariery sterylnej | długość 580 mm szerokość 280 mm wysokość 150 mm |  | 5 sztuk w zamian za jednorazowe opakowania do sterylizacji |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik/ kontener sterylizacyjny metalowy, tworzący skuteczny system bariery sterylnej, kolor metaliczny/szary, z pokrywą i otworami w wieku, z mozliwością stosowania z wymiennymi filtrami jednorazowym lub wielrazowymi, z mozliwością plombowania z obu stron, filtr chroniony w zamkniętym wkładzie od wewnątrz i zewnątrz, lite dno, lekki – ciężar konteneru do 2 kg, zapewniający szczelność, posiadający atest systemu bariery sterylnej zgodny z normą, z uchwytami dającymi możliwość przenoszenia, z krotnością uzytkowania do chwili zachowania systemu bariery sterylnej | długość 420 mm szerokość 258 mm wysokość 120 mm |  | 5 sztuk w zamian za jednorazowe opakowania do sterylizacji |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

AKCESORIA DO DEKONTAMINACJI

| Lp. | Nazwa artykułu | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco- dezynfekujących (myjka automatyczna) dla endoskopów giętkich/elastycznych dla pracowni endoskopii Wymagania: -urządzenie możliwe do zastosowania w posiadanej przez zamawiającego myjce- kompatybilny do myjni automat. CYW 100 N (końcówka lub łączki pasujące do podłączenia) -urządzenie testowe w postaci próbnika/ symulatora endoskopu z możliwością umieszczenia w nim paska testowego, -zestaw dający mozliwośc sprawdzenia skuteczności mycia i drożności kanałów zgodny z wymaganą dla testów normą, -odczyt testu możliwy bezpośrednio po procesie, na podstawie obrazu wzorcowego dołączonego do systemu, -próbnik musi posiadać określoną krotność użycia oraz gwarancje producenta na określoną krotność użyć w przedziale czasowym, -wymagany opis w języku polskim, -wymagany okres przydatności do użycia próbnika oraz testów minimum 1,5 roku, -zamawiający zastrzega sobie konieczność dostarczenia do przetestowania zestawu oraz testów w ilości minimum 2 sztuk z możliwością ich wykorzystania w czasie szkolenia wstępnego i prezentacji testu przed podpisaniem umowy, -zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z podpisania umowy w przypadku negatywnej opinii użytkowej po prezentacji zestawu, |  | 500 sztuk |  |  |  |  |
| 20. | Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej Wymagania: -forma testu arkusz /blaszka (jeżeli wymagana rama lub nośnik należy ją wliczyć do ceny oferty) określona krotność użycia, - wymagana etykieta / metryka umożliwiająca oznakowanie testu danymi oraz uchwyt/ przyrząd testowy (jeżeli jest wskazany) do mocowania testów - normy konieczne dla testów do kontroli skuteczności dezynfekcji myjni ultradźwiękowej |  | 1000 sztuk |  |  |  |  |
| 21. | Testy do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjni DEKO do narzędzi i sprzętu. Wymagania: -forma testu arkusz (jeżeli wymagana rama lub nośnik to należy ją wliczyć do ceny oferty) lub fiolka, -określona krotność użycia, - wymagana etykieta / metryczka umożliwiająca oznakowanie testu danymi oraz ich umocowanie przy dokumentacji, -normy konieczne dla testów do kontroli dezynfekcji, -uchwyt (jeżeli jest wskazany) do mocowania testów |  | 3000 szt |  |  |  |  |
| 22. | Segregator 3- ringowy A 5 z indeksem + 10 kolorowych kartek z naklejkami w paski. Wymagania: -możliwy do użycia w celu identyfikacji niektórych elementów przekazywanych do sterylizacji, -odporne na warunki sterylizacji- nie zmieniające koloru po procesie , - łatwe do usunięcia po procesie, - łatwe w użyciu, - czytelne, - w ofercie uwzględnić średnią wielkość (wymiar z posiadanego asortymentu) i ~10 kolorów, - wymagane przekazanie materiału do przetestowania wraz z ofertą najmniejsze oferowane opakowanie np. jedna karta, - przed rozpatrzeniem oferty lub maksymalnie do 10 dni od dnia otwarcia ofert zamawiający wymaga pokazu/ szkolenia przez przedstawiciela/ oferenta w zakresie oferowanego produktu, - zakup będzie uzależniony od pozytywnej opinii bezpośredniego użytkownika |  | 2 segregatory |  |  |  |  |
| 23. | Metki do tac narzędziowych: -odporne na sterylizację ( 134 stopnie/ 30 minut), -określona dopuszczalna, zbliżona krotność sterylizacji w celu oceny efektywności produktu, -z możliwością naniesienia lub wygrawerowania napisu- nazwy zestawu, -zamawiający zastrzega sobie wybór koloru po prezentacji produktu do przetestowania, wymagane przekazanie minimum 5 sztuk do przetestowania wraz z ofertą, -wymagany dokładny opis w języku polskim, -do metek wymagane mechanizmy mocujące do tacy narzędziowej, |  | 20 sztuk |  |  |  |  |
| 24. | Zestaw jednorazowych czyścików - dozownik z obcinarką: -po 2 opakowania (zwoje) czyścików miękkich z każdego przekroju do uzupełnienia dozownika. Wymagania: -do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych o przekroju : 3, 6, 9, 12, 15 mm, negatywna opinia użytkowa zamawiającego oparta na opinii bezpośredniego użytkownika materiału będzie decydująca co do decyzji o zakupie pakietu |  | 1 dozownik z obcinarką (nożycami) |  |  |  |  |
| 25. | Szczotki do czyszczenia sprzętu: A. zestaw szczotek do czyszczenia narzędzi rurowych i endoskopów elastycznych wielorazowy, z możliwością sterylizacji w temperaturze minimum 121 stopni, o składzie zawierającym minimum 5 elementów, w tym wymagane następujące: B. z częścią czołową i na końcu elementem zbierającym w postaci np. gąbki lub drugiej szczotki, długości minimum 2 metry, jedna o średnicy 2,8- 3,7 mm, - szczotka krótka, do czyszczenia zaworów, przy sprzęcie endoskopowym, C. do diatermii i do narzędzi, D. do czyszczenia wnętrza urządzeń ze stali nierdzewnej (kontenerów, myjni, sterylizatorów,..) |  | 4 zestawy 50 sztuk 50 sztuk |  |  |  |  |
| 26. | Tace narzędziowe na zestawy narzędzi: ze stali nierdzewnej odpornej na działanie wilgoci i wysokiej temperatury, o wymiarach: ok. 40cm x 17-20cm x 5-7cm (lub zamiennie dwie mniejsze) |  | 10 sztuk tac |  |  |  |  |
| 27. | A. Wanna do dezynfekcji endoskopów o pojemności 10 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanieniki, z uchwytem na endoskop, z kranikiem spustowym wymiary: 840 x 235 x 155 mm |  | 2 sztuki |  |  |  |  |
|  | B. Wanna do dezynfekcji endoskopów o pojemności 10 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanienki, z uchwytem na endoskop, z kranikiem spustowym wymiary wewnętrzne: 500 x 290 x 200 mm |  | 2 sztuki |  |  |  |  |
|  | C. Wanna do dezynfekcji narzędzi o pojemności 30 litrów z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanienki , z kranikiem spustowym, wymiary wewnętrzne: 520 x 310 x 210 mm |  | 3 sztuki |  |  |  |  |
|  | Razem pakiet nr 27 |  |  |  |  |