Pakiet 1

…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne aparatury endoskopowej

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCESOR OBRAZU WRAZ Z MINITOREM LCD 24 cale - 1 szt. |
| 1 | Oferent /Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Obrazowanie HDTV 1080p | Tak |  |
| 5 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | Tak |  |
| 6 | Możliwość przyłączenia wideokolonoskopu z powiększeniem optycznym min 100x (podać typ endoskopu) | Tak |  |
| 7 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego | Tak |  |
| 8 | Wyostrzenie obrazu | Tak |  |
| 9 | Rozdzielczość obrazu 1920x1080 | Tak |  |
| 10 | Automatyczny balans bieli | Tak |  |
| 11 | Wyjście DVI, S-VHS, USB, RGB | Tak |  |
| 12 | Edycja opisów na ekranie | Tak |  |
| 13 | Zamrażanie obrazu | Tak |  |
| 14 | Wbudowany czytnik na kartę pamięci lub pendrive | Tak |  |
| 15 | Zoom elektroniczny | Tak |  |
| 16 | Wybarwianie wybraną wiązką światła w czasie rzeczywistym (min. 3 wiązki) | Tak |  |
| 17 | Procesor musi być kompatybilny z aparatem EC-530FI będącym na wyposażeniu pracowni jak i z oferowanymi aparatami | Tak |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1szt. |
| 18 | Źródło światła xenon | Tak |  |
| 19 | Moc oświetlenia – 300W | Tak |  |
| 20 | Lampa zapasowa włączana w momencie awarii lampy głównej | Tak |  |
| 21 | Zapasowa lampa halogenowa min. 35W | Tak |  |
| 22 | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy | Tak |  |
| VIDEOGASTROSKOP - 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 4-100 mm | Tak |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm | Tak |  |
| 7 | Długość robocza min 1050 mm | Tak |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,4 mm | Tak |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm | Tak |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | Tak |  |
| 11 | Aparat musi być kompatybilny z procesorem i źródłem światła EPX-2500 będącym na wyposażeniu pracowni jak i z oferowanym źródłem światła oraz myjnią endoskopową | Tak |  |
| VIDEOKOLONOSKOP – 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm | Tak |  |
| 7 | Długość robocza min 1500 mm | Tak |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8 mm | Tak |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo .1600 -w prawo 1600 | Tak |  |
| 11 | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet | Tak |  |
| 12 | Aparat musi być kompatybilny z procesorem i źródłem światła EPX-2500 będącym na wyposażeniu pracowni jak i z oferowanym źródłem światła oraz myjnią endoskopową | Tak |  |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 5 | Myjnia na endoskopy różnych producentów | Tak |  |
| 6 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 7 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu mycie zasadnicze, dezynfekcję chemiczno-termiczna płukanie - suszenie | Tak |  |
| 8 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 9 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  |
| 10 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 11 | Dozownik płynu detergentu | Tak |  |
| 12 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 12 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 13 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 14 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 15 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |
| 16 | Posiada dodatkowy system filtracji | Tak |  |
| 17 | Posiada 4 dysze płucząco -myjące | Tak |  |
| 18 | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 19 | Zbiornik wody min. 13 litrów | Tak |  |
| 20 | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
| 21 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |
| 22 | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
| 23 | Test szczelności | Tak |  |
| 24 | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| INNE WYMOGI |
| 25 | Gwarancja ...... miesiące | podać |  |
| 26 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | podać |  |
| 27 | wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE, dokumenty w języku polskim | Tak |  |
| 28 | Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |
| 29 | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
| 30 | Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych | Tak |  |
| 31 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 32 | Czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji | podać |  |
| 33 | Możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego | podać |  |
| 34 | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe | podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych
    materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................................

Data					 		                         Podpis Wykonawcy

Pakiet 2

…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne wózków transportowo-kąpielowych

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek transportowo-kąpielowy w pozycji leżącej z regulacja hydrauliczna wysokości - 2 szt. |
| 1 | Oferent /Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | Tak |  |
| 5 | Budowa wózka składająca się z podstawy, kolumnowego układu podnoszenia oraz leża wózka | Tak |  |
| 6 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną | Tak |  |
| 7 | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) | podać |  |
| 8 | Szerokość całkowita wózka max 850 mm | podać |  |
| 9 | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | tak |  |
| 10 | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych | tak |  |
| 11 | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 85° (+/- 5°) | tak |  |
| 12 | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | tak |  |
| 13 | Listwy odbojowe na ramie leża chroniące wózek przed uszkodzeniami | tak |  |
| 14 | Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | tak |  |
| 15 | Składane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta oraz pałąk ze stali nierdzewnej od strony nóg pacjenta | tak |  |
| 16 | Tunel na całej długości leża umożliwiający wsunięcie i przesuwanie cyfrowej kasety i wykonanie zdjęcia RTG | tak |  |
| 17 | Szeroki rozstaw kolumn oraz blat umożliwiający monitorowanie pacjenta aparatem typu C | tak |  |
| 18 | Regulacja wysokości hydrauliczna przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | tak |  |
| 19 | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 550 do 880 mm | podać |  |
| 20 | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka | tak |  |
| 21 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min 16° dla obu funkcji | podać |  |
| 22 | Podwozie zabudowane osłoną z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta | tak |  |
| 23 | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną | tak |  |
| 24 | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnych od strony głowy i nóg pacjenta | tak |  |
| 25 | Dźwignie system blokowania kół jezdnych wózka zlokalizowane w podstawie od strony głowy i nóg pacjenta | tak |  |
| 26 | Piąte koło w podstawie zwiększające mobilność wózka | tak |  |
| 27 | Wyposażenie wózka: |  |  |
| 28 | Poręcze boczne składane na ramę leża posiadające uchwyt zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki | tak |  |
| 29 | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości min. 1200 mm. Poręcze muszą składać się poniżej górnej powierzchni materaca | tak |  |
| 30 | Nośność maksymalna min. 230 kg | podać |  |
| 31 | Wieszak kroplówki posiadający regulację wysokości oraz możliwość jego złożenia i przymocowania do ramy leża wózka | tak |  |
| 32 | Materac z pokrowcem ze skaju o grubości 8 cm z zamkiem, wodoszczelny, | tak |  |
| 33 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 34 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 35 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 36 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | tak |  |
| 37 | Gwarancja min. ... miesiące | podać |  |
| 38 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 39 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | tak |  |
| 40 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | tak |  |
| 41 | Czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji | podać |  |
| 42 | Możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego | podać |  |
| 43 | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe | podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych
    materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................................

Data					 		                         Podpis Wykonawcy