…………………………

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne diatermii chirurgicznej z modułem argonowym

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Diatermia chirurgiczna z modułem argonowym |
| 1 | Oferent /Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Możliwość koagulacji mono i bipolarnej, przystawka argonowa, moduł głębokiego zamykania naczyń, monitor wyświetlający w sposób czytelny parametry pracy, możliwość zapisywania programów pracy urządzenia, możliwość rozszerzenia o pompę endoskopową oraz odsysacz dymu. | TAK |  |
| 5 | Diatermia z przystawką argonową i funkcją głębokiego zamykania naczyń do min. 7 mm | TAK |  |
| 6 | Jednostka sterująca z wielokolorowym wyświetlaczem typu TFT, obrazującym parametry urządzenia, służącym do komunikacji użytkownik-aparat. | TAK |  |
| 7 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Możliwość zapamiętania min. 90 programów przez jednostkę sterującą i zapisania ich pod wieloznakową nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu i opisem w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Ilość gniazd przyłączeniowych zestawu argonowego: monopolarne – min. 1 bipolarne – min. 1 zamykania naczyń - 1 argonowe – 1 elektrody neutralnej – 1 | TAK |  |
| 11 | Gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w min. 3 różnych systemach bez użycia dodatkowych adapterów. | TAK |  |
| 12 | Gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w min 3 różnych systemach bez użycia dodatkowych adapterów. | TAK |  |
| 13 | Regulacja intensywności cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznika nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | TAK |  |
| 14 | Aparat posiadający funkcję redukowania wyświetlanych informacji do najistotniejszych, pokazujących wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego instrumentu | TAK |  |
| 15 | Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego do min. 300 + 10 [W] regulowana z dokładnością max. 1 W w całym zakresie mocy | TAK |  |
| 16 | Minimum 5 trybów – rodzajów cięcia monopolarnego (w tym endoskopowy) | TAK |  |
| 17 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej min. 200 + 10 [W] regulowana z dokładnością max 1 W w całym zakresie mocy | TAK |  |
| 18 | Minimum trzy rodzaje/ tryby koagulacji monopolarnej: delikatna, intensywna i preparująca | TAK |  |
| 19 | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120[W] | TAK |  |
| 20 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji bipolarnej min. 120 + 10 [W] | TAK |  |
| 21 | Aktywacja funkcji bipolarnej za pomocą pedału lub funkcja auto-start | TAK |  |
| 22 | Możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,1 sekundy | TAK |  |
| 23 | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów przepływu argonu. | TAK |  |
| 24 | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,2 – 8,0 l / min. | TAK |  |
| 25 | Minimalna moc cięcia w osłonie argonu min. 300 + 10 [W] | TAK |  |
| 26 | Minimum 8 efektów (głębokości) cięcia możliwych do uzyskania podczas cięcia w osłonie argonu dla jednego rodzaju cięcia w osłonie argonu | TAK |  |
| 27 | Minimum 3 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu | TAK |  |
| 28 | Minimalna moc koagulacji w osłonie argonu min. 120 + 10 [W] | TAK |  |
| 29 | Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej | TAK |  |
| 30 | Regulacja głębokości koagulacji argonowej – minimum dwa stopnie | TAK |  |
| 31 | Tryb zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do min. 7mm | TAK |  |
| 32 | Minimalna moc trybu zamykania naczyń min. 300 + 10 [W] | TAK |  |
| 33 | Tryb zamykania naczyń z funkcją automatycznego zatrzymania | TAK |  |
| 34 | Regulacja intensywności działania w min. 4-stopniowej skali | TAK |  |
| 35 | Automatyczne kończenie procesu zamykania naczyń potwierdzone sygnałem dźwiękowym. | TAK |  |
| 36 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy | TAK |  |
| 37 | System bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący: - jakość przylegania elektrody neutralnej, - kontakt między elektrodą neutralną a skórą pacjenta, - gęstość prądu poniżej elektrody neutralnej, | TAK |  |
| 38 | Informacja o jakości przylegania elektrody neutralnej w postaci cyfrowej lub graficznej | TAK |  |
| 39 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe, moduły sterowane z modułu głównego: - pompę irygacyjno – ssącą, - odsysacz dymu | TAK |  |
| 40 | Wózek pod aparat | TAK |  |
| 41 | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programów, do dezynfekcji – 1szt. | TAK |  |
| 42 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona o powierzchni 85 cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie o pow.23 cm2 – 50szt | TAK |  |
| 43 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych dł. min 5 m, wielorazowy – min. 1 szt. | TAK |  |
| 44 | Sonda argonowa jednorazowa śr. 1,5mm, dł. 1,5m – min. 20szt | TAK |  |
| 45 | Sonda argonowa jednorazowa śr. 2,3mm, dł. 2,2m – min. 20szt | TAK |  |
| 46 | Kabel do giętkich sond argonowych wielorazowy dł. min. 3m – 1 szt. | TAK |  |
| 47 | Kabel do monopolarnych instrumentów endoskopowych dł.min.4m-1szt | TAK |  |
| 48 | Butla argonowa 5l – 1 szt. | TAK |  |
| 49 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 50 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 51 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
| 52 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | tak |  |
| 53 | Gwarancja min. ... miesiące | podać |  |
| 54 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
| 55 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | tak |  |
| 56 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | tak |  |
| 57 | Czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji | podać |  |
| 58 | Możliwości naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego | podać |  |
| 59 | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe | podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych
    materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych.

....................................................

Data					 		           Podpis Wykonawcy