Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia Aparat do znieczulania 1 szt.

| Lp. | Opis urządzenia (elementu wyposażenia) | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2019 Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. | TAK podać |  |
| 2 | Aparat do znieczulania ogólnego dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK |  |
| 3 | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół. | TAK podać |  |
| 4 | Blat do pisania wraz z lampką. | TAK |  |
| 5 | Szuflada na akcesoria, możliwe ustawienie butelki z anestetykiem w pozycji pionowej. | TAK |  |
| 6 | Uchwyt fabryczny butli tlenowej i N2O, butle 10L z wyjściem gwintowanym. | TAK |  |
| 7 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda). | TAK podać |  |
| 8 | Zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) z sieci centralnej. | TAK |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut. | TAK podać |  |
| 10 | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane, wyposażone w przyłącza do aparatu. | TAK |  |
| 11 | Prezentacja ciśnień gazów z sieci centralnej i z butli rezerwowych na ekranie respiratora. | TAK |  |
| 12 | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy zbiornik, objętość zbiornika max 1000 ml, ssak zintegrowany z aparatem, przyłącze zasilające ssak w aparacie. | TAK |  |
| 13 | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie na szynie. | TAK |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |
| 14 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera. | TAK |  |
| 15 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów. | TAK |  |
| 16 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% lub wyższym. | TAK podać |  |
| 17 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ świeżych gazów 300 ml/min lub niższy. | TAK podać |  |
| 18 | Zastawka nadciśnieniowa APL. | TAK |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
| 19 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK |  |
| 20 | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji, czujniki przepływu nadające się do sterylizacji. | TAK |  |
| 21 | Dodatkowe wyjście świeżych gazów do podłączenia układów półotwartych (bez ingerencji w układ okrężny). | TAK |  |
| 22 | Obejście tlenowe, minimalna wydajność > 30 L/min. | TAK podać |  |
| 23 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1.0 L. | TAK podać |  |
| 24 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | TAK |  |
| 25 | Funkcja ułatwiająca optymalny dobór przepływu świeżych gazów, tzw. ekonometr znieczulania. | TAK |  |
| 26 | Respirator o sterowaniu elektronicznym. | TAK |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
| 27 | Tryb ręczny. | TAK |  |
| 28 | Oddech spontaniczny. | TAK |  |
| 29 | Wentylacja kontrolowana objętościowo. | TAK |  |
| 30 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym (SIMV). | TAK |  |
| 31 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym. | TAK |  |
| 32 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo. | TAK |  |
| 33 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i objętościowym). | TAK |  |
| 34 | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation). | TAK |  |
| 35 | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM. | TAK |  |
|  | REGULACJE |  |  |
| 36 | Reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:4. | TAK podać |  |
| 37 | Reg. częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min. | TAK podać |  |
| 38 | Reg. objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 20 do 1400 ml. | TAK podać |  |
| 39 | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O. | TAK podać |  |
| 40 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa. | TAK podać |  |
| 41 | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 30 % czasu wdechu. | TAK podać |  |
| 42 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy wentylacji synchronizowanej, w zakresie od minimum 0,3 do 10 l/min. | TAK podać |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 43 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej. | TAK |  |
| 44 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | TAK |  |
| 45 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
| 46 | Alarm braku zasilania w gazy (O2, N2O, Powietrze). | TAK |  |
| 47 | Alarm Apnea, analiza na podstawie ciśnienia, przepływu i CO2. | TAK |  |
| 48 | Możliwość automatycznego ustawiania granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji. | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE W APARACIE DO ZNIECZULANIA |  |  |
| 49 | Stężenia tlenu w gazach oddechowych (wdechowe i wydechowe), pomiar paramagnetyczny, nie dopuszcza się czujników zużywalnych, galwanicznych. | TAK |  |
| 50 | Pomiar objętości oddechu Vt. | TAK |  |
| 51 | Pomiar objętości minutowej MV. | TAK |  |
| 52 | Pomiar częstotliwości oddechowej f. | TAK |  |
| 53 | Ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
| 54 | Ciśnienia średniego. | TAK |  |
| 55 | Ciśnienia Plateau. | TAK |  |
| 56 | Ciśnienia PEEP. | TAK |  |
| 57 | Częstości oddychania. | TAK |  |
| 58 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | TAK |  |
| 59 | Kapnografia i kapnometria (stężenie wdechowe i wydechowe) w aparacie. | TAK |  |
| 60 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka w aparacie. | TAK |  |
| 61 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta. | TAK |  |
| 62 | Prezentacja pętli ciśnienie/ objętość, objętość/ przepływ. | TAK |  |
| 63 | Zapamiętywanie pętli oddechowej (referencyjnej). | TAK |  |
| 64 | Zapis pętli referencyjnej, prezentacja parametrów pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej: parametry liczbowe, co najmniej VT, Pmax, Cpat, prezentowane na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 65 | Komunikacja z aparatem w języku polskim. | TAK |  |
| 66 | Ekran kolorowy, LCD, przekątna >12 cali. | TAK podać |  |
| 67 | Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, AIR), kodowane kolorami, dł. 5m, wtyki AGA. | TAK |  |
| 68 | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2. | TAK |  |
|  | PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI |  |  |
| 69 | Zastawka nadciśnieniowa APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania zastawki do minimum. | TAK |  |
| 70 | Respirator ekonomiczny, napęd respiratora niezużywający gazów medycznych, elektryczny. | TAK |  |
| 71 | Awaryjny tryb wentylacji mechanicznej zapewniający kontynuację wentylacji po zaniku dopływu gazów zasilających z sieci centralnej i z butli rezerwowych. | TAK |  |
| 72 | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) od 6 ml. | TAK |  |
| 73 | Regulacja czasu narastania ciśnienia wdechowego. | TAK |  |
| 74 | Pomiar i prezentacja objętości minutowej Mvspont. | TAK |  |
| 75 | Ekran respiratora wbudowany w panel przedni aparatu. | TAK |  |
| 76 | Zbiornik pochłaniacza o objętości od 1500 ml. | TAK podać |  |
| 77 | Bezpieczne przełączanie między trybami wentylacji (także pomiędzy trybem wentylacji mechanicznej i ręcznej), dwustopniowe, typu: wybór trybu – potwierdzenie wyboru. | TAK |  |
| 78 | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 0 do 50%. | TAK podać |  |
| 79 | Reg. Stosunku wdechu do wydechu: powyżej 3:1 (czyli 3:1 , 4:1 itd.). | TAK podać |  |
| 80 | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe regulacja od 1 cmH2O. | TAK |  |
| 81 | Podgrzewany układ oddechowy (zasilanie wewnętrzne, nie dopuszcza się zewnętrznych kabli zasilających) minimalizujący skraplanie. | TAK |  |
| 82 | Mini trendy PEEP/ Cpat, MV*CO2 (emisja dwutlenku węgla), O2 zużycie. | TAK |  |
|  | MONITOR PACJENTA |  |  |
| 83 | Monitor TFT stacjonarno-transportowy, wyposażony w kolorowy, wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 10”. | TAK podać |  |
| 84 | Chłodzenie pasywne (bez wentylatora). | TAK |  |
| 85 | Wyświetlenie jednocześnie przynajmniej 5 krzywych dynamicznych. | TAK podać |  |
| 86 | Monitor wyposażony w pamięć trendów wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich przynajmniej 24 godzin, z rozdzielczością 1 minuty. | TAK |  |
| 87 | Kardiomonitor umożliwia skonfigurowanie startowych parametrów pracy, przyjmowanych automatycznie po przyjęciu nowego pacjenta, przynajmniej: kolejności i kolorów monitorowanych parametrów, włączenia i wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów, głośności alarmów, ustawienia głośności i źródła dźwięku tętna. | TAK |  |
| 88 | Monitor wyposażony w możliwość automatycznego, inicjowanego przez użytkownika ustawiania granic alarmowych jednocześnie wszystkich parametrów na podstawie aktualnej wartości tych parametrów. | TAK |  |
| 89 | Możliwość skonfigurowania własnego zestawu granic alarmowych ustawianych samoczynnie po przyjęciu nowego pacjenta. | TAK |  |
| 90 | W przypadku monitorów połączonych siecią możliwość zdalnego podglądu innego monitora, przekazywania informacji o alarmach i zdalnego wyciszenia alarmu. | TAK |  |
| 91 | Monitor wyposażony w pamięć zdarzeń zapisywanych automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu i z zapisem inicjowanym ręcznie: przynajmniej 50 zdarzeń zawierających odcinki krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów o długości przynajmniej 20 sekund, oraz wartości liczbowe parametrów z momentu zdarzenia. | TAK |  |
| 92 | Monitor posiada pamięć przynajmniej 15 różnych zestawów konfiguracji pracy, pozwalających na szybkie dopasowanie do wymagań stanowiska, bez potrzeby ustawiania poszczególnych parametrów. Minimalne wymagania dotyczące zestawu zapamiętanych parametrów pracy: kolory poszczególnych monitorowanych parametrów, głośność alarmów, ustawienia granic alarmowych. | TAK |  |
| 93 | Monitor zamocowany do aparatu znieczulania w sposób umożliwiający dopasowanie położenia ekranu: obrót i nachylenie. W komplecie zestaw niezbędnych elementów. | TAK |  |
| 94 | Monitor połączony z aparatem do znieczulania w sposób umożliwiający wyświetlenie na ekranie monitora danych z aparatu, zapisywanie w trendach razem z monitorowanymi parametrami i udostępnianie w sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
| 95 | Monitor jest wyposażony w stację dokującą umożliwiającą zamocowanie i zdjęcie go bez konieczności odłączania i podłączania układów pacjenta oraz przewodu zasilającego i przewodów łączących z innymi urządzeniami, jeśli zostanie z nimi połączony, takimi jak rejestrator, drukarka, dodatkowy ekran kopiujący, sieć centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE STACJONARNE |  |  |
| 96 | Monitorowanie EKG, ST, arytmii, oddechu, saturacji SpO2, temperatury, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną w czterech torach, rzutu minutowego serca metodą termodylucji, przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. | TAK |  |
| 97 | Monitor wyposażony w urządzenia i oprogramowanie służące do pracy w sieci centralnego monitorowania wykonanej zgodnie ze standardem Ethernet. | TAK |  |
|  | TRANSPORT |  |  |
| 98 | Monitor pacjenta umożliwiający kontynuację nieprzerwanego monitorowania pacjenta podczas transportu, przerw w zasilaniu i w przypadku konieczności ewakuacji oddziału. | TAK |  |
| 99 | Masa monitora (modułu transportowego z ekranem) < 6 kg. | TAK podać |  |
| 100 | Wbudowane zasilanie akumulatorowe zapewniające min. 4 godziny pracy w przypadku transportu lub zaniku zasilania. | TAK podać |  |
| 101 | Monitorowanie w transporcie EKG, oddechu, temperatury, saturacji (SpO2), ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną w dwóch torach. | TAK |  |
|  | MODUŁY POMIAROWE I AKCESORIA |  |  |
| 102 | EKG: przewody do podłączenia 3 elektrod. | TAK |  |
| 103 | Przewody EKG z szeregowo umieszczonym zatrzaskami do podłączania elektrod na jednym przewodzie. | TAK |  |
| 104 | Dwa wężyki i 2 mankiety do pomiaru ciśnienia u pacjentów. | TAK |  |
| 105 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych. | TAK |  |
| 106 | Czujnik temperatury skóry. | TAK |  |
| 107 | Tory pomiarowe ciśnienia przystosowane do podłączania przetworników Argon. | TAK |  |
| 108 | Pomiar rzutu minutowego serca przystosowany do akcesoriów Argon. | TAK |  |
| 109 | Monitor do pomiaru przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wraz z materiałami zużywalnymi. | TAK |  |
| 110 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |
| 111 | Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 112 | Oferent musi zapewnić serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 113 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 114 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK podać |  |
| 115 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie 
     oferty.

-   Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu 
 i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza

materiałami eksploatacyjnymi).

....................................................

Data					 		                         Podpis Wykonawcy