###### Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia.

###### PAKIET 1. Dzierżawa analizatora HPLC do oznaczania HbA1c oraz zakup odczynników  (na 3 lata)

Wymagane parametry analizatora

| Lp. | Parametry graniczne | Wymogi graniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą HPLC | Tak |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy , nie starszy niż rok produkcji 2019rok | Tak |
| 3. | Aparat o małych gabarytach; ciężar nie przekraczający 35 – 40 kg, o wymiarach maksymalnych 35 cm szerokość, 50 cm wysokość, około 50 – 55cm głębokość .Wymagane małe wymiary aparatu wynikają z niewielkiego miejsca w laboratorium przewidzianego na jego instalację. | Tak |
| 4. | Analizator umożliwiający wykonanie oznaczeń hemoglobiny glikowanej w próbkach krwi pełnej lub hemolizowanej. | Tak |
| 5. | Minimalna wymagana objętość próbki badanej: krew pełna około 4 µl lub krew hemolizowana około350 µl | Tak |
| 6. | Możliwość wykonania oznaczeń hemoglobiny glikowanej w próbkach krwi o objętości do 500 µl | Tak |
| 7. | Możliwość wykonania oznaczeń z próbek krwi pobranych na różne antykoagulanty : EDTA, heparyna, NaF | Tak |
| 8. | Oznaczane parametry: tryb szybki HbA1c i HbF; tryb wariant HbS i HbC | Tak |
| 9. | Zakres pomiarowy : HbA1c 3 -20 %; HbF 0 -100 % | Tak |
| 10. | Wynik podawany w jednostkach % oraz mmol/ mol ( IFCC oraz NGSP) bez dodatkowych przeliczeń | Tak |
| 11. | Wydajność analizatora; nie mniejsza niż 100 sekund / oznaczenie w trybie rutynowym i 160 sekund /oznaczenie w trybie wariant | Tak |
| 12. | Żywotność ( przydatność do użycia) kolumny separującej do 4000 oznaczeń, potwierdzone certyfikatem producenta | Tak |
| 13. | Analizator wykonujący oznaczenia w oparciu o trzy eluenty i roztwór lizująco-płuczący | Tak |
| 14. | Odczynniki pojedyncze, a nie w zestawach | Tak |
| 15 | Możliwość monitorowania ilości odczynników pozostających na analizatorze | Tak |
| 16. | Roztwory eluentów przydatne do użycia nie krócej niż 6 miesięcy od chwili otwarcia odczynnika ( potwierdzone certyfikatem) | Tak |
| 17. | Pojemniki na eluenty w aluminiowych opakowaniach zabezpieczających przed wpływem światła i wahaniami temperatury | Tak |
| 18. | Analizator posiadający możliwość dostawiania próbek w trakcie wykonywanych oznaczeń | Tak |
| 19. | Aparat wyposażony we wbudowaną drukarkę termiczną | Tak |
| 20. | Aparat posiadający wbudowany czytnik kodów kreskowych | Tak |
| 21. | Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem, a laboratoryjnym systemem informatycznym | Tak |
| 22. | Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu laboratoryjnego systemu informatycznego firmy ATD | Tak |
| 23. | Instrukcja aparatu w języku polskim | Tak |
| 24. | Bezpłatny serwis ( na koszt oferenta ) analizatora w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 25. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii lub możliwość zamiany aparatu na czas trwania dłuższej awarii | Tak |
| 26. | Określenie części zużywalnych niezbędnych do pracy /eksploatacji aparatu / oraz ich koszt w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 27. | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy | Tak |
| 28. | Dostawy odczynników na koszt firmy oraz realizacja zamówień w czasie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia | Tak |
| 29. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 28 dni od wygrania przetargu | Tak |
| 30. | Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu / materiał zużywalny, kalibrator, materiał kontrolny / niezbędny do pracy analizatora , wykonania planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy | Tak. |
| 31 | Bezpłatne uruchomienie analizatora w miejscu wskazanym przez użytkownika | Tak |
| 32. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów na koszt oferenta | Tak |
| 33. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości hemoglobiny glikowanej na 2 poziomach | Tak |
| 34 | Współczynnik zmienności dla metody oznaczania hemoglobiny glikowanej - dla CV% wg IFCC ( CV < 1% ) – dołączyć certyfikat | Tak |
| 35. | Grupa użytkowników analizatora w ogólnopolskiej kontroli – Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi - minimum 5 aparatów | Tak |
| 36. | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer, monitor LCD, oprogramowanie, | Tak |
| 37. | Dostępność serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze | Tak |
| 38. | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze < 48 h | Tak |
| 39. | Dostępność serwisu przez cały okres dzierżawy analizatora na koszt oferenta | Tak |

Ilość  odczynników, materiałów kontrolnych dla planowanej ilości badań hemoglobiny glikowanej  HbA1c  na 1 rok  - 1200 ;  a w ciągu 3 lat  - 3600

| Lp. | Odczynniki i materiały zużywalne | Ilość badań rocznie | Opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki niezbędne do wykonania badań | Planowana ilość badań na 1 rok - 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kalibracyjny niezbędny do pracy aparatu |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kontrolny w trzech zakresach ( norm, low, high ) przy założeniu, że kontrola będzie wykonywana 1 raz dziennie na dwu poziomach |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM w ciągu 1 roku |  |  |  |
| RAZEM w ciągu 3 lat |  |  |  |