## Formularz
Pakiet nr 1 Testy kontroli zgrzewu
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Test /sprawdzian zgrzewu do codziennej kontroli z folią oraz tuszem/wskaźnikiem testowym do oceny spójności kontrolowanego zgrzewu, gwarantującego przewidzianą normą wytrzymałość zgrzewu, prawidłową pracę zgrzewarki odtwarzający czytelne wyniki bezpośrednio po kontroli . Wymagane jest dokumentowanie wykonania kontroli bezpośrednio na arkuszu testu dla opakowań papierowo-foliowych, włókninowo- foliowych i torebek włókninowo-foliowych op. 250 sztuk |  |  |  | 5 | op. |  |  |  | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
*zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości opakowań.
Pakiet nr 2 Chemiczny wskaźnik paskowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Chemiczny wskaźnik paskowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną zgodny z normą PN EN ISO 11140-1 ,nietoksyczny nie zawierający ołowiu nie barwiący sterylizowanego materiału ,zawierający informację na teście o klasie testu i zgodności z normą .Zamawiający wymaga min 12 m-ego okresu przydatności do użycia oraz opisu produktu w języku polskim zawierającym informację o interpretacji wyniku tesu , pewności wskaźnika w utrzymaniu koloru punktu końcowego w trakcie magazynowania wysterylizowanych produków oraz pózniejszej archiwizacji testów , warunków sterylizacji do monitorowania , których test został dedykowany i sprawdzony , wymagań co do magazynowania , terminu ważności/przydatności samego testu do użycia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a | Test klasa/typ 6: wyraźny i jednoznaczny odczyt po procesach w zakresach: 134/7 - 121/20 . , 1 op. 250 szt. |  |  |  | 10 | op |  |  |  | 23% | 0 | 0
b | test klasa/typ 5 z substancją wskaźnikową przesuwalną uwalnianą z pojemnika/kapsułki podczas procesu , 1 op. 250 szt. |  |  |  | 60 | op |  |  |  | 23% | 0 | 0
| *zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości opakowań. | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet 3 Test do kontroli sterylizatora typu Bowie &Dick
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie &Dick, klasa 2, zgodny z normą obowiązującą dla tego typu testu, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego, w postaci jednorazowego pakietu papierowego ze wskaźnikiem zewnętrznym i arkuszem wewnątrz do udokumentowania danych procesu, umożliwiający wyjęcie i otwarcie bezpośrednio po zakończeniu procesu |  |  |  | 750 | szt. |  |  |  | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet 4 Testy biologiczne do kontroli parą wodną
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Testy biologiczne do kontroli parą wodną:
a | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu 134°C 10 min. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny klasy 1. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Wskaźnik zgodny z instrukcją obsługi posiadanego przez szpital inkubatora/ do czytnika 3M Attest Auto- reader 490 |  |  |  | 125 | op. |  |  |  | 23% | 0 | 0
b | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej w procesie 121°C 15 min. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowa. Wskaźnik zgodny z instrukcją obsługi posiadanego przez zamawiajacego inkubatora. op. 50 szt. |  |  |  | 30 | op. |  |  |  | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
*zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości opakowań.
Pakiet 5 Plomby papierowe, do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Plomby papierowe, do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Wymagania: -papierowe, białe, -wymiar minimum 80 x 40mm,długości ramienia minimum 6,5 cm -zaczep/ramię plastyczne i łatwe do założenia, bez możliwości otwarcia bez zerwania, -możliwość zastosowania do różnego typu kontenerów, puszek, pojemników z filtrami, -data ważności oraz wskaźnik ekspozycji na każdej plombie. |  |  |  | 500 | szt. |  |  |  | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet 6 System dokumentowania i kontroli sterylizacji
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | System dokumentowania i kontroli sterylizacji przy użyciu metkownicy i dwukrotnie przylepnych etykiet ze wskaźnikiem do pary wodnej z możliwością opatrzenia ich nadrukiem potrzebnych danych posiadanie systemu pozwoli na dokumentowanie procedur aseptycznych przy użyciu etykiet ze sterylnych, użytych do wykonania procedury pakietów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| etykiety wymagania: - etykiety ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną, - etykiety dwukrotnie/ podwójnie przylepne, które po naklejeniu na pakiet, po jego sterylizacji i użyciu można odkleić i ponownie przykleić jako dowód użycia pakietu sterylnego w dokumentacji pacjenta, - treść etykiety z nadrukiem po procesie sterylizacji w 134 st./do 30 minut i 121 st./ do 20 minut będzie czytelna, - etykiety z możliwością łatwego przyklejania na folii i papierze, - każda rolka z datą ważności - etykiety muszą być kompatybilne z metkownicą Blitz T 222 opakowanie zawiera 12 rolek ( 1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem |  |  |  | 40 | op. |  |  |  | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
* zamawiający dopuszcza inny rodzaj etykiet o parametrach wskazanym opisie z wyłączneiem (etykiety muszą być kompatybilne z metkownicą BLITZ T222) z jednoczesnym nieodpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy 2 sztuk metkownic
Pakiet 7 Wkładki i filtry do kontenerów/ pojemników
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkładki wysysające do kontenerów. Wymagania: -wymiary minimum 25-30 cm x 45-50 cm, -wkładka papierowa z materiału chłonnego, lekkiego, absorbującego wilgoć, op. 500 szt |  |  |  | 40 | op. |  |  |  | 23% | 0 | 0
2 | Filtry jednorazowe do pojemników sterylizacyjnych. Wymagania: - wymiary : 20-25 cm x 20-25 cm , - kształt okrągły o średnicy 19- 20 cm (promień 10 cm), - produkt jednorazowy, - możliwy do zastosowania jako pojedyncza warstwa, - widoczna data ważności - wymagany wskaźnik sterylizacji parą wodną |  |  |  | 1000 | szt. |  |  |  | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
*zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości opakowań.
Pakiet 8 Papier, Rękaw papierowo-foliowy w rolce, płaskie, z fałdą
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 7,5 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 10 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 125 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 12 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 15 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
5 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 20 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
6 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 25 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 13 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
7 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 30 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 3 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
8 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 40 -42 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
9 | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 10 cm (1 rolka - 100 mb ) |  |  |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
10 | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 15 cm (1 rolka - 100 mb) |  |  |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
11 | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 20 cm (1 rolka - 100 mb). |  |  |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
12 | Papier sterylizacyjny biały i zielony fabrycznie naprzemiennie pakowany 1200x1200mm |  |  |  | 500 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
[9 empty] | 0 | x | x | 0
*zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości.
Wymagania dotyczące opakowań papierowo- foliowych jednorazowego użytku: -zapewniające po sterylizacji system bariery sterylnej, -konstrukcja i wykonanie zgodne z obowiązującymi normami oraz oprócz tego: nietoksyczne, muszą być dostosowane do różnych rodzajów sterylizacji, nie mogą oddziaływać na opakowane materiały, -systemy drukowania i etykietowania nie mogą wpływać na materiał sterylizowany, -minimum 5 warstw folii nie licząc warstw kleju, -gramatura papieru minimum 60-70g/m2, -wskaźniki sterylizacji parą wodną powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia, -powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji (wg wymogów obowiązującej normy), -termozgrzew wielokanałowy, minimum trzyrowkowy, -na rękawie wymagane : informacja o kierunku otwierania rękawa, nr LOT, nazwa producenta, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa, data ważności, -wszystkie informacje poza obszarem wypełnienia opakowania, -wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności innych cech (przezroczystość, grubość, zgrzewalność w temperaturze 150-190 C, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach, elastyczność,..), -wymagana opinia Jednostki Notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy, -powinny posiadać określony przez producenta na piśmie : okres przydatności ich użycia i czas dopuszczalnego przechowywania materiału umożliwiający utrzymanie jego sterylności wraz z warunkami ich przechowywania, -brak rozwarstwiania, zmian koloru, substancji toksycznych, otworów, -wymagana zgrzewalność folii do papieru, - wskaźniki i nadruki na opakowaniu papierowo-foliowym: klarowność i łatwość interpretacji po zmianie koloru, -zmiana wskaźników pod wpływem działania pary wodnej w warunkach: 134/5,3 minut oraz 121/15 minut, - na każdej rolce rękawa umieszczona data ważności w sposób zapewniający jej dostępność także po rozpakowaniu rolki podczas użytkowania. -kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą (zawartość chlorków, siarczanów),
Pakiet 9 Rękaw z polyolefinu i foli
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękaw z polyolefinu i folii bez fałdy szerokość 420 mm , gramatura 90- 95 g/m², 1 rolka - 70 mb |  |  |  | 24 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Rękaw z polyolefinu i folii bez fałdy szerokość 470 -480 mm , gramatura 90- 95 g/m², 1 rolka - 70 mb |  |  |  | 24 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Rękaw z polyolefinu i folii bez fałdy szerokość 520 mm , gramatura 90- 95 g/m², 1 rolka - 70 mb |  |  |  | 24 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Rękaw z polyolefinu i folii bez fałdy szerokość 580 mm , gramatura 90- 95 g/m² 1 rolka - 70 mb |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
| *zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości. | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet 10 Taśma, Torebki, Rękaw
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Taśma wskaźnikowa bez indykatora pary wodnej szerkośc od 18 do 20 mm, 1 rolka - 50 mb |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Torebki włókninowo- foliowe 480 x750 mm |  |  |  | 6000 | szt. |  |  |  | 23% | 0 | 0
3 | Rękaw włókninowo-foliowy w rolce, płaski , szerokość min.420 – 450 mm, 1 rolka - 100 mb |  |  |  | 36 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
| *zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości. | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet 11 Koszyk druciany
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kosz druciany (nierdzewny), odporny na uszkodzenia mechaniczne, gładko wykończony, co umożliwia pakietowanie głkadkich materiałów. Wymiar : dł. 58cm x szer. 28cm x wys. 13 cm /+ -1 cm |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet 12 Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco- dezynfekujących
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco- dezynfekujących (myjka automatyczna) dla endoskopów giętkich/elastycznych dla pracowni endoskopii Wymagania: -urządzenie możliwe do zastosowania w posiadanej przez zamawiającego myjce- kompatybilny do myjni automat. CYW 100 N (końcówka lub łączki pasujące do podłączenia) -urządzenie testowe w postaci próbnika/ symulatora endoskopu z możliwością umieszczenia w nim paska testowego, -zestaw dający mozliwośc sprawdzenia skuteczności mycia i drożności kanałów zgodny z wymaganą dla testów normą, -odczyt testu możliwy bezpośrednio po procesie, na podstawie obrazu wzorcowego dołączonego do systemu, -próbnik musi posiadać określoną krotność użycia oraz gwarancje producenta na określoną krotność użyć w przedziale czasowym, -wymagany opis w języku polskim, - minimum 12 miesiecy -zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z podpisania umowy w przypadku negatywnej opinii użytkowej po prezentacji zestawu, |  |  |  | 500 | szt. |  |  |  | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
*zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości.
Pakiet 13 Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej Wymagania: -forma testu arkusz /blaszka (jeżeli wymagana rama lub nośnik należy ją wliczyć do ceny oferty) określona krotność użycia, - wymagana etykieta / metryka umożliwiająca oznakowanie testu danymi oraz uchwyt/ przyrząd testowy (jeżeli jest wskazany) do mocowania testów - normy PN EN ISO 15883 konieczne dla testów do kontroli skuteczności dezynfekcji myjni ultradźwiękowej |  |  |  | 3000 | szt. |  |  |  | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet 14 Akcesoria do dekontaminacji
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowe czyściki miękkie do uzupełnia posiadanego dozownika . Czyściki do czyszczewnia narzedzi i przyrządów rurowych o przekroju: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm. op. - 10 mb |  |  |  | 10 | op. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Zestaw szczotek do czyszczenia narzędzi rurowych i endoskopów elastycznych wielorazowy, z możliwością sterylizacji w temperaturze minimum 121 stopni, o składzie zawierającym minimum 5 elementów, w tym wymagane następujące: - z częścią czołową i na końcu elementem zbierającym w postaci np. gąbki lub drugiej szczotki, długości minimum 2 metry, jedna o średnicy 2,8- 3,7 mm, - szczotka krótka, do czyszczenia zaworów, przy sprzęcie endoskopowym, |  |  |  | 4 | zestaw |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Szczotki do czyszczenia diatermii i do narzędzi |  |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Szczotki do do czyszczenia wnętrza urządzeń ze stali nierdzewnej (kontenerów, myjni, sterylizatorów). |  |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
*zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości.
Pakiet 15 Wanienki do dezynfekcji
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wanna do dezynfekcji endoskopów o pojemności 10 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanieniki, z uchwytem na endoskop, z kranikiem spustowym wymiary: 840 x 235 x 155 mm / +- 10 mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Wanna do dezynfekcji o pojemności 10 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanienki, wymiary wewnętrzne: 400x270x160 /+-10 mm Wymiary sita:325x250x155 /+-10 mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Wanna do dezynfekcji o pojemności 30 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanienki, , z kranikiem spustowym wewnętrzne: 560 x 370 x 223 mm. /+-10 mm wewnętrzne sita: 550 x 359 x 200 mm /+-10 mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0

## Szacunkowa wartość
Szacunkowe zestawienie wartości postępowania z podziałem na pakiety
Nr pakietu | Szacowana wartość netto | Szacowana wartość brutto
Pakiet 1 | 0 | 0
Pakiet 2 | 0 | 0
Pakiet 3 | 0 | 0
Pakiet 4 | 0 | 0
Pakiet 5 | 0 | 0
Pakiet 6 | 0 | 0
Pakiet 7 | 0 | 0
Pakiet 8 | 0 | 0
Pakiet 9 | 0 | 0
Pakiet 10 | 0 | 0
Pakiet 11 | 0 | 0
Pakiet 12 | 0 | 0
Pakiet 13 | 0 | 0
Pakiet 14 | 0 | 0
Pakiet 15 | 0 | 0
suma | 0 | 0