## Arkusz1
Pakiet 1
L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jedn. Netto | % VAT | Nazwa producenta
Wartość
netto
Kolano cementowe
1 | Element udowy anatomiczny cementowy w 6 rozmiarach ( 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6) wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”,Każdy pierwotny rozmiar części udowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużających naciętych w płaszczyźnie wieńcowej i strzałkowej oraz zastosowania klinów wyrównujących ubytki kostne. | 40 |  | 8% |  | 0
2 | Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego w min 6 rozmiarach. Każdy pierwotny rozmiar części piszczelowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużających. | 20 |  | 8% |  | 0
3 | Wkładka polietylenowaw 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej typu FB. Wysokość wkładki polietylenowej od 8 mm do 30 mm. Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie. Wkładka ma opcję dodatkowej stabilizacji więzadeł pobocznych zapewniającą półząwiazanie endoprotezy wraz z pinem stabilizującym do tacy pisczelowej. | 20 |  | 8% |  | 0
4 | Taca polietylenowawykonana w całości z polietylenu w wersji PS i CR w min 5 rozmiarach. Wyskość wkładki od 8mm do 17,5mm | 20 |  | 8% |  | 0
5 | Rzepka owalna w min 4 rozmiarach z polietylenu z trzema bolcami mocowana na cement. | 1 |  | 8% |  | 0
Kolano rewizyjne
6 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop CoCr. | 1 |  | 8% |  | 0
7 | Taca piszczelowa rotacyjnawykonana z CoCr w rozmiarach 2, 2,5, 3, 4, 5 z mozliwościa zastosowania trzpieni przedłużających od 75 do 150mm. | 1 |  | 8% |  | 0
8 | Trzpień udowy przedłużający ( trzy długości dla każdego rozmiaru elementu udowego 75mm, 115mm, 150mm) przystosowany do mocowania do pierwotnego komponentu udowego, naciętych w płaszczyźnie wieńcowej i strzałkowej. Mocowany śrubą z możliwością offsetu -2/0/+2mm. | 1 |  | 8% |  | 0
9 | Augmenty udowe dystalne w grubościach 4, 8, 12 i 16mm oraz tylne w grubościach 4 i 8mm. | 1 |  | 8% |  | 0
10 | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing”, oraz fixed bearing, tylnie stabilizowana. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, , w rozmiarach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm. | 1 |  | 8% |  | 0
11 | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy i trzpieni jednocześnie. | 1 |  | 8% |  | 0
12 | Śruba mocująca adapter neutralna 0˚ lub offset 2˚. | 1 |  | 8% |  | 0
13 | Kołnierz piszczelowy, bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | 1 |  | 8% |  | 0
14 | Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | 1 |  | 8% |  | 0
15 | Kliny piszczelowe w wysokosciach 5, 10 i 15 mm | 1 |  | 8% |  | 0
16 | Cement 40 g z gentamycyną lub bez. | 20 |  | 8% |  | 0
Biodro pierwotne
17 | Trzpień ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125' kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | 40 |  | 8% |  | 0
18 | śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm o długościach od 20 do 50mm, ze skokiem 5mm | 20 |  | 8% |  | 0
19 | panewka hemisferyczna,bezcementowa typu "press-fit", z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 44-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru). | 100 |  | 8% |  | 0
20 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i wkładek w całości ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 38-66mm ze skokiem co 2mm | 20 |  | 8% |  | 0
21 | Zaslepka do panewki pressfit oraz wkręcanej | 120 |  | 8% |  | 0
22 | wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm – z okapem lub bez neutralna oraz z dziesięciostopniowym offsete'tem i o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm | 100 |  | 8% |  | 0
23 | wkładka z polietylentu typu XLK nw rozmiarach od 48 do 66 neutral oraz Lipped | 20 |  | 8% |  | 0
24 | głowa ze stopu CoCr o średnicy 28mm, 32mm wysokopolerowana, w min 3 długości szyjki, konus 12/14 z mozliwoscią zastosowania w (artykulacji metal na metal) | 70 |  | 8% |  | 0
25 | głowa ze stopu CoCr o średnicy 36 mm wysokopolerowana, w min 3 długości szyjki, konus 12/14 z mozliwoscią zastosowania w (artykulacji metal na metal) | 40 |  | 8% |  | 0
26 | głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, w min 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | 10 |  | 8% |  | 0
27 | Trzpień bezcementowy,fiksowany w przy nasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizacje oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednia lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami z opcją lateralizacji. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii AlP. Trzpień posiada zaokrąglony koniec oraz uniwersalne instrumentarium pozwalając na implantację z każdego dojścia w tym z dostępów mini inwazyjnych | 80 |  | 8% |  | 0
28 | Trzpień cementowy stalowy,gładki, prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, występujący w 11 rozmiarach, od 115mm do 190mm z możliwością trzpieni Standard i High Offset. Kąt szyjnki 135 stopni, stożek trzpienia 12/14 | 20 |  | 8% |  | 0
29 | Panewka cementowa polietylenowa ze znacznikiem radiologicznym, dostosowanych do głów 28mm lub 32mm z kołnierzem | 5 |  | 8% |  | 0
30 | Korek do blokowania kanału kości w min 5 rozmiarach | 20 |  | 8% |  | 0
31 | głowa bipolarna o podwójnej arytukulacji składająca się głowy metalowej o wew srednicy 22,225 w min 2 dł szyjki lub 28 w min 5 dł szyjki; oraz głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anantomiczne ułożenie dostępnba w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) a dla głowy 28 w 19 rozmiarach. Konus 12/14. | 50 |  | 8% |  | 0
Biodro rewizyjne
32 | trzpień rewizyjny, modularny, ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155 µm); trzpień w 5 rozmiarach; długość trzpienia od 180mm do 240mm; trzpień posiada wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację; w części dalszej trzpień posiadają szczeliny w płaszczyźnie A/P i M/L zwiększające elastyczność i zmniejszające ryzyko bóli udowych. | 5 |  | 8% |  | 0
33 | trzpień rewizyjny modularny, składający się z 2 odrębnych komponentów: krętarzowego i dalszego przynasadowo-trzonowego; komponent krętarzowy w dwóch dlugościach, z kołnierzem i bez, pokryty poziomymi strukturami schodkowymi zapobiegającymi obniżeniu się implantu, pokryty w całości hydroksyapatytem, umożliwiający zamocowanie linek medycznych w celu zamocowania elementów kości, szyjka zakończona stożkiem 12/14. Możliwość zastosowania „skrzydełek” krętarzowych; część przynasadowa wyposażona w degresywne poziome struktury zapobiegające obniżaniu się implantu, pokryta hydroksyapatytem; część trzonowa: walcowa i wygięta w celu dopasowania do anatomicznej krzywizny kości udowej, posiada pionowe struktury odporne na siły skrętne, wyposażona w od 1 do 3 otworów dystalnych na śruby mocujące o średnicy 5mm; trzpień w 4 długościach od 225 do 375 mm oraz w 6 średnicach od 10 do 20 mm ze skokiem co 2mm, całość pokryta hydroksyapatytem | 5 |  | 8% |  | 0
4 | Panewka rewizyjna bezcementowa typu pressfit, wielootworowa z możliwością uzycia od 6 do 10 śrub w czaszy panewki. Panewka występuje w rozmiarach od 38 mm do 72 mm. Panewka posiada wileosrukturalne napylenie. | 5 |  | 8% |  | 0
36 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach. | 10 |  | 8% |  | 0
37 | Wkładka polyetylenowa zatrzaskowa do panewek w rozmiarach od 52 do 76 ze skokiem co 2mm, neutralny lub z reorientacją 10. | 5 |  | 8% |  | 0
38 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe, wzajemnie prostopadłe na śruby blokowane o średnicy 5.5mm oraz podłużny otwór umożliwiający mocowanie implantu panewki do augmentu za pomocą śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm przy jednoczesnym zachowaniu swobody konfiguracji. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca pod konkretny wymiar implantu. | 5 |  | 8% |  | 0
39 | Podkładki rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, o kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, występujące w opcji neutralnej, lewej i prawej, w rozmiarze 56, 62, 68mm, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, posiadające otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i 6.5mm; połączenie podkładek między sobą oraz z implantem panewki odbywa się za pomocą cementu kostnego. Podkładki są rozwinięciem podkładek o kształcie półkolistym. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami. | 1 |  | 8% |  | 0
40 | Sruba blokująca | 10 |  | 8% |  | 0
11 | Śruby do augumentów panewki o srednicy 5,5mm w rozmiarach panewki od 25 do 70mm | 20 |  | 8% |  | 0
11 | Śruby peryferyjne 5,0 mm | 5 |  | 8% |  | 0
Kolano wieloosiowe
43 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. | 4 |  | 8% |  | 0
44 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | 2 |  | 8% |  | 0
45 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | 2 |  | 8% |  | 0
46 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | 2 |  | 8% |  | 0
47 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | 2 |  | 8% |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0